**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

**JP BIOINGENIERIA S.A.S.**

NIT: 900409216-6

Calle 80 No. 69P - 07

Bogotá D.C.

Colombia

**AUTOCLAVE HORIZONTAL 85L**

**Marca:** JP INGLOBAL

**Clasificación:** Clase IIA

**Referencia:** JP85LH

Por la presente declaramos que los productos antes mencionados cumplen con ensayos realizados bajo las normas de referencia mencionadas a continuación.

**Normas aplicadas**:

ISO 17665-1-2-3

ISO 14937:2009

DIN 58950-2

DIN 58950-6

DIN 58951-2

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA GTC51

Los rangos de trabajo del equipo con un ciclo a 134°C y 3.5 minutos de esterilización fueron.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | Delta | Mínimo | Máximo | Promedio | Error Medida |
| Temperatura (°C) | 0.23 | 133.69 | 133.92 | 133.87 | -0.13 |
| Presión (bar) | 0.01 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | -0.01 |

**JUAN DAVID PIÑEROS**

**Director Técnico**