**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

**JP BIOINGENIERIA S.A.S.**

NIT: 900409216-6

Calle 80 No. 69P - 07

Bogotá D.C.

Colombia

**AUTOCLAVE HORIZONTAL 120L**

**Marca:** JP INGLOBAL

**Clasificación:** Clase IIA

**Referencia:** JP120LH

Por la presente declaramos que los productos antes mencionados cumplen con ensayos realizados bajo las normas de referencia mencionadas a continuación.

**Normas aplicadas**:

ISO 17665-1-2-3

ISO 14937:2009

DIN 58950-2

DIN 58950-6

DIN 58951-2

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA GTC51

Los rangos de trabajo del equipo con un ciclo a 121°C y 15 minutos de esterilización fueron.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | Delta | Mínimo | Máximo | Promedio | Error Medida |
| Temperatura (°C) | 0.35 | 120.63 | 121.18 | 120.98 | -0.02 |
| Presión (bar) | 0.01 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.051 |

**JUAN DAVID PIÑEROS**

**Director Técnico**