| NOMBRE PRODUCTO REFERENCIA PROCESO |  | Autoclave Horizontal 24L JPA24LH-X Ensamble Autoclave Horizontal |  |  |  | MODELO ORDEN DE PEDIDO ORDEN DE PRODUCCIÓN |  |  | 2020 202084 202084-E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | ACTIVIDAD |  |  | CONTROL ACTIVIDAD |  |  | REALIZADO POR |  |  | REVISADO POR | FECHA |
|  |  |  |  |  |  |  | FECHA | OPERARIO |  |  |  |
| 1 | Perforación de los agujeros de sujeción de la PCB, con broca de diámetro de 1/8” |  |  | Verificar que la perforación tenga el diámetro adecuado |  |  | N/A | N/A |  | Diseño Electrónico | 24-08-2020 |
| 2 | Realizar los Through-hole de la tarjeta |  |  | Verificar cada uno de los Trough-hole con el fin de garantizar que ambas capas se encuentren comunicadas. Verificar visualmente la soldadura |  |  | N/A | N/A |  | Diseño Electrónico | 24-08-2020 |
| 3 | Soldar las resistencias de la tarjeta |  |  | Verificar que los valores de las resistencias estén acorde al esquemático y el sentido de las resistencias. Verificar visualmente la soldadura |  |  | 20-08-20 | C.CABRERA |  | Diseño Electrónico | 24-08-2020 |
| 4 | Soldadura de conectores GP |  |  | Verificar que el sentido del GP corresponda a lo establecido en el manual de ensamble electrónico. Verificar visualmente la soldadura |  |  | 20-08-20 | C.CABRERA |  | Diseño Electrónico | 24-08-2020 |
| 5 | Soldar los componentes con empaquetado TO-220 |  |  | Verificar que la referencia de cada componente coincida con el esquemático y la orientación del mismo. Verificar visualmente la soldadura |  |  | 20-08-20 | C.CABRERA |  | Diseño Electrónico | 24-08-2020 |
| 6 | Soldadura de Borneras |  |  | Verificar que las borneras queden en el sentido correcto y sean de la cantidad de pines de acuerdo al esquemático. Verificar visualmente la soldadura |  |  | 20-08-20 | C.CABRERA |  | Diseño Electrónico | 24-08-2020 |
| 7 | Soldadura de Regletas profesionales |  |  | Verificar que se encuentre soldada correctamente sin separaciones de la regleta en la capa top. Verificar visualmente la soldadura |  |  | 20-08-20 | C.CABRERA |  | Diseño Electrónico | 24-08-2020 |
| 8 | Sujeción de Disipador |  |  | Verificar que el disipador se encuentra bien sujetado tanto a la PCB como al LM7805. Verificar visualmente la soldadura |  |  | 20-08-20 | C.CABRERA |  | Diseño Electrónico | 24-08-2020 |
| 9 | Soldadura de Sensores de Presión |  |  | Verificar el sentido y referencia del sensor de presión. Verificar visualmente la soldadura |  |  | 20-08-20 | C.CABRERA |  |  | 24-08-2020 |
| 10 | Soldadura de componentes pasivos y activos (condensadores, cristales de quarzo, opto acopladores, Triac) |  |  | Verificar que los valores de los componentes coincidan con el esquemático. Además verificar el sentido de los componentes. Verificar visualmente la soldadura |  |  | 20-08-20 | C.CABRERA |  |  | 24-08-2020 |
| 11 | Soldadura de Modulo USB |  |  | Verificar los Trough-hole y el sentido del conector USB. Verificar visualmente la soldadura |  |  | 20-08-20 | C.CABRERA |  |  | 24-08-2020 |
| 12 | Realizar la etapa de pruebas de funcionamiento de la tarjeta, siguiendo los lineamientos del manual de ensamble electrónico |  |  | Verificar que las mediciones obtenidas en la etapa de pruebas de la tarjeta correspondan a las mediciones esperadas de acuerdo al manual de ensamble. |  |  | 20-08-20 | C.CABRERA |  |  | 24-08-2020 |
| 13 | Realizar la preparación de la caja eléctrica del equipo y el cableado de la misma |  |  | Verificar que los componentes y el sistema de organización de cables se encuentren ubicados de forma correcta. Verificar que las conexiones se encuentren de acuerdo al plano eléctrico. |  |  | 21-08-20 | C.CABRERA |  |  | 24-08-2020 |
| 14 | Realizar la preparación del panel de control |  |  | Verificar que la etiqueta del panel se encuentre instalada correctamente. Verificar que los botones, Display y elementos de mando se encuentren instalados correctamente |  |  | 21-08-20 | C.CABRERA |  |  | 24-08-2020 |
| 15 | Realizar la conexión del panel de control con la caja eléctrica |  |  | Verificar que las conexiones entre ambas partes se encuentres aseguradas y marcadas correctamente. |  |  | 21-08-20 | C.CABRERA |  |  | 24-08-2020 |
| 16 | Realizar la conexión de la caja eléctrica con los actuadores y sensores del equipo |  |  | Verificar las conexiones de las electroválvulas, resistencia, sensores de nivel, sensores de presión y sensor de temperatura. |  |  | 21-08-20 | C.CABRERA |  |  | 24-08-2020 |
| Despeje de línea realizado por: C.CABRERA Fecha: 20-08-20 |  |  | Despeje de línea verificado por: Fecha: |  | _________________________ _____24-08-2020_______ VoBo DIRECTOR TÉCNICO Fecha |  |  |  |  |  |  |