# MANTENIMIENTO AUTOCLAVE HORIZONTAL 55 LITROS

- DATOS	FECHA: 01/ 05 /19

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

CIUDAD: Bogotá E-MAIL:

- INVENTARIO

| EQUIPOS PARA SERVICIO MANTENIMIENTO | MARCA | ACCESORIOS |
| --- | --- | --- |
| Autoclave 55Lt con vacío | JPINGLOBAL | N/A |

- DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD: Equipo para mantenimiento por no calentamiento y problemas al realizar el ciclo

- Inspección del Equipo

Se realiza el encendido del equipo para verificar su funcionamiento, el equipo no realiza el ciclo por falla de calentamiento además se encontró desgaste en el mecanismo de cierre de la puerta, rayones y golpes tanto en el tanque como en la estructura externa de la autoclave como se observa en la figura 1, 2 y 3. Además se observa un desgaste ya presente en el empaque

Figura 1

Figura 2

Figura 3

- Reporte

Al realizar el despiece del equipo y de los componentes se encontró la resistencia térmica totalmente abierta y el reóstato sin bulbo, debido a esto se hizo necesario el desmonte de la resistencia.

Figura 4

Tras realizar el procedimiento de desmonte de la resistencia y sensores de nivel como se observa en la figura 4, se evidencio un alto nivel de oxidación al interior del calderin por lo que se decidió desmontar completamente el calderin para realizar la limpieza de la tubería y demás componentes asociados a él. En el proceso se encontró la electroválvula de paso de vapor en mal estado, el filtro con alta concentración de residuos y el calderin como producto de un exceso de temperatura con un color opaco como se observa en la Figura 5, 6 y 7 . Se realizó la limpieza del calderin recuperando su color normal, posteriormente se realiza el cambio del recubrimiento en manta cerámica, cambio de electroválvula y limpieza de filtro.

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Posteriormente se realizó una verificación de las demás electroválvulas del equipo encontrando residuos de material utilizado en la esterilización, en la figura 8 se observa la electroválvula de desfogue con dicho material, por lo que se hace necesario el cambio del sello en la electroválvula ya que se encontraba en mal estado y no funcionaba correctamente

Figura 6

Figura 9

Figura 5

Figura 8

Al observar estos residuos al interior de la tubería se cambiaron todos los filtros del equipo por unos con una holgura inferior, ya que estos no eran los ideales para el tipo de material de esterilización que se estaba manejando.

En la Tabla 1, se observa la inspección general que se le realizo al equipo con el fin de verificar uno a uno el estado de los componentes del mismo.

Tabla 1

| INSPECCION GENERAL AUTOCLAVE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION |  | SI | NO | MEDICION |
| REVISION GENERAL | Limpieza general de la maquina | X |  | N/A |
|  | Revisión conexiones eléctricas | X |  | N/A |
|  | Revisión pantalla LCD GRAFICA | X |  | N/A |
|  | Revisión parte mecánica | X |  | N/A |
|  | Revisión Fuente de alimentación tarjeta | X |  | 12.09 VDC |
| MANTENIMIENTO | DESMONTE DE PIEZAS MECÁNICAS | X |  | N/A |
|  | DESMONTE PARTE ELECTRÓNICA |  | X | N/A |
|  | MEDICION DE RESISTENCIAS | X |  | 25Ω |
|  | VERIFICACION AJUSTES POR SOFTWARE | X |  | N/A |
|  | MEDICIONES COMPONENTES ELECTRÓNICOS REGULADOR DE TENSION | X |  |  |
|  | REVISION CABLEADO ELECTRÓNICO | X |  | N/A |  |
|  | MEDICIÓN FUENTE DE ALIMENTACION AC | X |  | 216 V AC |  |
|  | REVISION Y PRUEBA TERMOSTATO | X |  | N/A |  |
|  | REVISION Y PRUEBA PARADA EMERGENCIA | X |  | N/A |  |
|  | MEDICION DE TIEMPOS | X |  | N/A |  |
|  | REVISION APERTURA DE PUERTA | X |  | N/A |  |
|  | REVISION MANOMETRO SEGÚN EL SITIO | X |  | N/A |  |
|  | VERIFICACION ELECTROVALVULA DESFOGUE | X |  | N/A |  |
|  | ESTADO DEL SENSOR DE NIVEL | X |  | N/A |  |
|  | VERIFICACION VALVULA DESAGUE | X |  | N/A |  |
|  | ESTADO DE LA TUBERIA | X |  | N/A |  |
|  | ESTADO INTERNO DE LA CAMARA | X |  | N/A |  |
|  | INSPECCION VISUAL | X |  | N/A |  |
|  | ESTADO DEL EMPAQUE PUERTA | X |  | N/A |  |
|  | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | X |  | N/A |  |

En la Tabla 2   se observa los  componentes que se cambiaron para el correcto funcionamiento del equipo

Tabla 2

| Autoclave 55Lt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Cambio |  |
|  |  | Si | No |
| Eléctrica | Resistencia | x |  |
|  | Sensores de nivel | x |  |
|  | Electroválvulas | x |  |
| Mecánica / Hidráulica | Buje cierre mariposa | x |  |
|  | Pintura | x |  |
|  | Filtros | x |  |

Se observa a continuación el resultado final del mantenimiento

Figura 13

Figura 12

Figura 8

Figura 10

Figura 17

Figura 16

Figura 15

Figura 149

- Pruebas y resultados

Posterior al proceso de mantenimiento se realizó la etapa de pruebas del equipo como se observa  en la tabla 3 se realizaron distintos ciclos de esterilización con y sin carga

Tabla 3

| CICLO | Resultados |
| --- | --- |
| Caucho Temperatura:121°C T. esterilizacion:15min T. secado: 15min N. Desfogue: 6 | Caucho Temperatura max: 121.6°C Presión min: 41 KPA Presión max. 215 KPA T esterilización: 15 min T Secado: 15 min Nivel Desfogue: 6 |
| Líquidos con carga Temperatura:121°C T. esterilizacion:15min T. secado: 15min N. Desfogue: 6 | Líquidos con carga Temperatura max: 121.4°C Presión min: 41 KPA Presión max. 207 KPA T esterilización: 15 min T Secado: 15 min Nivel Desfogue: 6 |
| Personalizado Temperatura:134°C T. esterilizacion:5 min T. secado: 10 min N. Desfogue: 6 | Personalizado Temperatura max: 134.8°C Presión min: 41 KPA Presión max. 312 KPA T esterilización: 5 min T Secado: 10 min Nivel Desfogue: 6 |

Figura 19

Figura 18

- Observaciones

  - Después	de	las	pruebas	realizadas se verifica que el equipo esta funcionando correctamente

  - En el mantenimiento anual se cambiara el empaque de la puerta y se recalibrara la válvula de seguridad

  - Se debe realizar mantenimientos periódicos para la limpieza en los filtros del equipo de esta manera evitar problemas en las electroválvulas debido a la gran cantidad de residuos del material a esterilizar, es recomendable cada 3 o 6 meses

Juan Pablo Sanabria

Tel. +57 (1) 756-8668 Cel. 3184930434

Dir. Edificio JPINGLOBAL Calle 80 # 69P-07 Bogotá - Colombia Web www.jpinglobal.com	Email	cesarcabrera@jpinglobal.com