## Comunicación I2C
Comunicaion Serie entre Display Nextion y PIC Maestro
Descripcion de Comunicación: Comunicación Serial entre Display Nextion de 5" y PIC Maestro para autoclave
Nextion-PIC Maestro: Comunicación desde Nextion hacia Pic Maestro |  |  |  | PIC Maestro-Nextion: Comunicación desde PIC hacia Nextion
BYTE | DESCRIPCION | VALOR |  | BYTE | SENSOR
0 | Inicio Comunicación | 0X65 |  | 0 | Comandos de Display
1 | Inicio Comunicación | 0XFF
2 | Inicio Comunicación | 0XFF
3 | Pantalla | 0X??
4 | Dato0 | 0X??
5 | Dato1 | 0X??
6 | Dato2 | 0X??
7 | Dato3 | 0X??
8 | Fin Comunicación | 0X00
9 | Fin Comunicación | 0XFF
Posiciones de Memoria PIC
Pantalla de Bienvenida |  |  |  | BYTE | SENSOR
BYTE | DESCRIPCION | VALOR |  | 100 | Temperatura P1
0 | Inicio Comunicación | N/A |  | 101 | Minutos Esterilizacion P1
1 | Inicio Comunicación | N/A |  | 102 | Segundos Esterilizacion P1
2 | Inicio Comunicación | N/A |  | 103 | Minutos Secado P1
3 | Pantalla | N/A |  | 104 | Segundos Secado P1
4 | Dato0 | N/A |  | 105 | Pulsos de Vacio P1
5 | Dato1 | N/A |  | 106 | Nivel de Vacio P1
6 | Dato2 | N/A |  | 107 | Nivel de Desfogue
7 | Dato3 | N/A
8 | Fin Comunicación | N/A
9 | Fin Comunicación | N/A
Pantalla de Clave |  |  |  | 320 Datos por ciclo para completar los 64K con 200 ciclos
BYTE | DESCRIPCION | VALOR |  | El tiempo de muestreo es de 5min
0 | Inicio Comunicación | 0x65 |  | Byte | DESCRIPCION | Tipo de Muestreo
1 | Inicio Comunicación | 0xff |  | 0 | Usuario | Solo una vez
2 | Inicio Comunicación | 0xff |  | 1 | Ciclo | Solo una vez
3 | Pantalla | 0x01 |  | 2 | Dia | Solo una vez
4 | Dato0 | 0x00 |  | 3 | Mes | Solo una vez
5 | Dato1 | 0x00 |  | 4 | Año | Solo una vez
6 | Dato2 | 0x00 |  | 5 | Temperatura Camara Entero | Muestreo
7 | Dato3 | 0x00 |  | 6 | Temperatura Camara Decimal | Muestreo
8 | Fin Comunicación | 0x00 |  | 7 | Presion Camara High | Muestreo
9 | Fin Comunicación | 0xff |  | 8 | Presion Camara Low | Muestreo
|  |  |  | 9 | Presion PreCamara High | Muestreo
Pantalla de Menu Principal con Teclas |  |  |  | 10 | Presion PreCamara Low | Muestreo
BYTE | DESCRIPCION | VALOR | PantallaPrincipal=0 | 11 | Hora | Muestreo
0 | Inicio Comunicación | 0x65 |  | 12 | Minuto | Muestreo
1 | Inicio Comunicación | 0xff |  | 13 | Estado o Alarma | Muestreo
2 | Inicio Comunicación | 0xff
3 | Pantalla | 0x02 |  | Cada muestreo gasta 9 Bytes + 5 usados una sola vez
4 | Dato0 | Tecla Oprimida |  | Se pueden tomar 35 muestras aproximadamente
5 | Dato1 | Selección Opcion |  | Como se toman muestras cada 3 min, podemos tener un tiempo de ciclo de 105min
6 | Dato2 | 0x00
7 | Dato3 | 0x00
8 | Fin Comunicación | 0x00
9 | Fin Comunicación | 0xff
Pantalla de Ciclo Libre
BYTE | DESCRIPCION | VALOR | PantallaPrincipal=1
0 | Inicio Comunicación | 0x65
1 | Inicio Comunicación | 0xff
2 | Inicio Comunicación | 0xff
3 | Pantalla | 0x02
4 | Dato0 | Valor de Opcion
5 | Dato1 | Selección Opcion
6 | Dato2 | 0x00
7 | Dato3 | 0x00
8 | Fin Comunicación | 0x00
9 | Fin Comunicación | 0xff
Pantalla de Tiempo de Esterilizacion
BYTE | DESCRIPCION | VALOR
0 | Inicio Comunicación | 0x65
1 | Inicio Comunicación | 0xff
2 | Inicio Comunicación | 0xff
3 | Pantalla | 0x03
4 | Dato0 | Tecla Oprimida
5 | Dato1 | 0x00
6 | Dato2 | 0x00
7 | Dato3 | 0x00
8 | Fin Comunicación | 0x00
9 | Fin Comunicación | 0xff
Pantalla de Tiempo de Secado
BYTE | DESCRIPCION | VALOR
0 | Inicio Comunicación | 0x65
1 | Inicio Comunicación | 0xff
2 | Inicio Comunicación | 0xff
3 | Pantalla | 0x04
4 | Dato0 | Tecla Oprimida
5 | Dato1 | 0x00
6 | Dato2 | 0x00
7 | Dato3 | 0x00
8 | Fin Comunicación | 0x00
9 | Fin Comunicación | 0xff
Pantalla de Tempratura
BYTE | DESCRIPCION | VALOR
0 | Inicio Comunicación | 0x65
1 | Inicio Comunicación | 0xff
2 | Inicio Comunicación | 0xff
3 | Pantalla | 0x05
4 | Dato0 | Tecla Oprimida
5 | Dato1 | 0x00
6 | Dato2 | 0x00
7 | Dato3 | 0x00
8 | Fin Comunicación | 0x00
9 | Fin Comunicación | 0xff
Pantalla de Nivel
BYTE | DESCRIPCION | VALOR
0 | Inicio Comunicación | 0x65
1 | Inicio Comunicación | 0xff
2 | Inicio Comunicación | 0xff
3 | Pantalla | 0x06
4 | Dato0 | Tecla Oprimida
5 | Dato1 | 0x00
6 | Dato2 | 0x00
7 | Dato3 | 0x00
8 | Fin Comunicación | 0x00
9 | Fin Comunicación | 0xff
Pantalla de Test de componentes
BYTE | DESCRIPCION | VALOR
0 | Inicio Comunicación | 0x65
1 | Inicio Comunicación | 0xff
2 | Inicio Comunicación | 0xff
3 | Pantalla | 0x07
4 | Dato0 | Tecla Oprimida
5 | Dato1 | 0x00
6 | Dato2 | 0x00
7 | Dato3 | 0x00
8 | Fin Comunicación | 0x00
9 | Fin Comunicación | 0xff
Pantalla de Configuracion de Parametros
BYTE | DESCRIPCION | VALOR | Columna1
0 | Inicio Comunicación | 0x65
1 | Inicio Comunicación | 0xff
2 | Inicio Comunicación | 0xff
3 | Pantalla | 0x2c
4 | Dato0 | Tecla Oprimida | 0x0a:Arriba, 0x0b:Abajo, 0x0d:Derecha, 0x0c:Izquierda
5 | Dato1 | 0x00
6 | Dato2 | 0x00
7 | Dato3 | 0x00
8 | Fin Comunicación | 0x00
9 | Fin Comunicación | 0xff
Pantalla de Configuracion de Fecha y Hora
BYTE | DESCRIPCION | VALOR
0 | Inicio Comunicación | 0x65
1 | Inicio Comunicación | 0xff
2 | Inicio Comunicación | 0xff
3 | Pantalla | 0x08
4 | Dato0 | Tecla Oprimida
5 | Dato1 | 0x00
6 | Dato2 | 0x00
7 | Dato3 | 0x00
8 | Fin Comunicación | 0x00
9 | Fin Comunicación | 0xff

## Pines
Configuración de pines
PIC Maestro | Columna1
PIN | DESCRIPCION
A0 | PT100 1
A1 | PT100-2
A2 | 4-20mA 1
A3 | 4-20mA 2
A4 | IN AUX
A5 | 4-20mA 3-Nivel Low
E0 | 4-20mA 4-Nivel High
E1 | SCLK RELOJ
E2 | IO RELOJ
C0 | RST RELOJ
C1 | ACTUADOR +
C2 | ACTUADOR -
C3 | I2C
C4 | I2C
C5 | BUZZER
C6 | NEXTION
C7 | NEXTION
D0 | EV Suministro Vapor
D1 | EV Desfogue Vapor
D2 | EV Paso Vapor
D3 | EV Vacio
D4 | EV Aire
D5 | Contactor Bomba Vacio
D6 | EV Aux
D7 | EV Aux
B0 | Nivel Bomba
B1 | TERMOSTATO
B2 | PARADA
B3 | PUERTA
B4 | UP
B5 | DOWN
B6 | RIGHT
B7 | LEFT