## Hoja1
LECTURAS DE TEMPERATURA Y PRESION MCCAIN |  |  |  | LECTURAS DE TEMPERATURA Y PRESION MCCAIN
HORA | TEMPERATURA (°C) | PRESIÓN (PSI) |  | HORA | TEMPERATURA (°C) | PRESIÓN (PSI)
ETAPA DE PRETRATAMIENTO |  |  |  | ETAPA DE PRETRATAMIENTO
11:51 | 73.3 | 0 |  | 13:56 | 58.8 | 0
11:52 | 75.8 | 0 |  | 13:57 | 65.6 | 0
11:53 | 79.7 | 0 |  | 13:58 | 71.1 | 0
11:54 | 81.6 | 0 | Ciclo de Solidos | 13:59 | 73.7 | 0 | Ciclo Liquidos
11:55 | 84.2 | 0 | La autoclave presento el siguiente problema en | 14:00 | 73.9 | 0 | Se apago con 13 PSI de Presión
11:56 | 87.2 | 0 | el ciclo de secado: | 14:01 | 75.6 | 0
11:57 | 89.7 | 0 | Disminuia la temperatura normalmente como lo | 14:02 | 77 | 0 | Se encendia el sensor de nivel de agua
11:58 | 92 | 3 | debe hacer aunque despues de 2 minutos comenzo | 14:03 | 78.6 | 0
11:59 | 94.6 | 4 | nuevamente a subir aunque el valor de la presion | 14:04 | 79.6 | 0
12:00 | 97.1 | 5 | continuaba en 0 PSI. | 14:05 | 80.6 | 0
12:01 | 99.5 | 7 |  | 14:06 | 81.9 | 0
12:02 | 101.8 | 8 |  | 14:07 | 82.9 | 0
12:03 | 104.3 | 9 |  | 14:08 | 84 | 0
12:04 | 106.5 | 10 |  | 14:09 | 85 | 0
12:05 | 108.6 | 12 |  | 14:10 | 86.4 | 0
12:06 | 110.9 | 14 |  | 14:11 | 87.6 | 0
12:07 | 112.6 | 15 |  | 14:12 | 88.6 | 0
12:08 | 114.7 | 16 |  | 14:13 | 89.8 | 0
12:09 | 116.3 | 17 |  | 14:14 | 91.1 | 0
12:10 | 117.8 | 19 |  | 14:15 | 92.5 | 0
12:11 | 118.7 | 20 |  | 14:16 | 93.7 | 3
12:12 | 119.6 | 20 |  | 14:17 | 95.1 | 4
12:13 | 120.3 | 21 |  | 14:18 | 96.1 | 4
12:14 | 120.7 | 21 |  | 14:19 | 97.6 | 5
12:15 | 120.9 | 21 |  | 14:20 | 99.2 | 5
12:16 | 121 | 21 | ESTERILIZACIÓN | 14:21 | 100.5 | 6
12:17 | 121.2 | 21 | PROMEDIO DE TEMPERATURA | 14:22 | 101.7 | 7
12:18 | 121.3 | 21 | 120.9 | 14:23 | 102.8 | 7
12:19 | 112.6 | 10 | PROMEDIO DE PRESIÓN | 14:24 | 103.8 | 8
12:20 | 103.5 | 4 | 21 | 14:25 | 105 | 8
12:21 | 97.8 | 0 |  | 14:26 | 106.2 | 9
12:22 | 94.9 | 0 |  | 14:27 | 107.3 | 10
12:23 | 97.2 | 0 |  | 14:28 | 108.4 | 10
12:24 | 100.6 | 0 |  | 14:29 | 109.5 | 11
12:25 | 108.7 | 0 |  | 14:30 | 110.6 | 12
12:26 | 114.6 | 0 |  | 14:31 | 112 | 13
12:27 | 120.2 | 0 |  | 14:32 | 113.1 | 14
12:28 | 124.1 | 0 |  | 14:33 | 114.4 | 15
|  |  |  | 14:34 | 115.3 | 15
|  |  |  | 14:35 | 116.2 | 16
|  |  |  | 14:36 | 117.2 | 17
|  |  |  | 14:37 | 118 | 18
|  |  |  | 14:38 | 118.7 | 18
|  |  |  | 14:39 | 119.4 | 19
|  |  |  | 14:40 | 120.1 | 19
|  |  |  | 14:41 | 120.4 | 19
|  |  |  | 14:42 | 120.7 | 20
|  |  |  | 14:43 | 121 | 20
|  |  |  | 14:44 | 121.3 | 20
|  |  |  | 14:45 | 121.4 | 20
|  |  |  | 14:46 | 121.5 | 20
|  |  |  | 14:47 | 121.6 | 20
|  |  |  | 14:48 | 121.6 | 20
|  |  |  | 14:49 | 121.5 | 20
|  |  |  | 14:50 | 121.3 | 20 | fin esterilización
|  |  |  | 14:51 | 121.1 | 20
|  |  |  | 14:52 | 120.3 | 19
|  |  |  | 14:53 | 119.6 | 19
|  |  |  | 14:54 | 119 | 18
|  |  |  | 14:55 | 118.4 | 18
|  |  |  | 14:56 | 117.5 | 17
|  |  |  | 14:57 | 116.8 | 16
|  |  |  | 14:58 | 116.1 | 15
|  |  |  | 14:59 | 115.3 | 15
|  |  |  | 15:00 | 114.4 | 14
|  |  |  | 15:01 | 113.6 | 13
|  |  |  | 15:02 | 113.1 | 13

## Hoja2
LECTURAS DE TEMPERATURA Y PRESION MCCAIN
HORA | TEMPERATURA (°C) | PRESIÓN (PSI)
ETAPA DE PRETRATAMIENTO
13:56 | 58.8 | 0
13:57 | 65.6 | 0
13:58 | 71.1 | 0
13:59 | 73.7 | 0
14:00 | 73.9 | 0
14:01 | 75.6 | 0
14:02 | 77 | 0
14:03 | 78.6 | 0
14:04 | 79.6 | 0
14:05 | 80.6 | 0
14:06 | 81.9 | 0
14:07 | 82.9 | 0
14:08 | 84 | 0
14:09 | 85 | 0
14:10 | 86.4 | 0
14:11 | 87.6 | 0
14:12 | 88.6 | 0 | ESTERILIZACIÓN
14:13 | 89.8 | 0 | PROMEDIO DE TEMPERATURA
14:14 | 91.1 | 0 | 121.0615
14:15 | 92.5 | 0 | PROMEDIO DE PRESIÓN
14:16 | 93.7 | 3 | 19.7692
14:17 | 95.1 | 4
14:18 | 96.1 | 4
14:19 | 97.6 | 5
14:20 | 99.2 | 5
14:21 | 100.5 | 6
14:22 | 101.7 | 7
14:23 | 102.8 | 7
14:24 | 103.8 | 8
14:25 | 105 | 8
14:26 | 106.2 | 9
14:27 | 107.3 | 10
14:28 | 108.4 | 10
14:29 | 109.5 | 11
14:30 | 110.6 | 12
14:31 | 112 | 13
14:32 | 113.1 | 14
14:33 | 114.4 | 15
14:34 | 115.3 | 15
14:35 | 116.2 | 16
14:36 | 117.2 | 17
14:37 | 118 | 18
14:38 | 118.7 | 18
14:39 | 119.4 | 19
14:40 | 120.1 | 19
14:41 | 120.4 | 19
14:42 | 120.7 | 20
14:43 | 121 | 20
14:44 | 121.3 | 20
14:45 | 121.4 | 20
14:46 | 121.5 | 20
14:47 | 121.6 | 20
14:48 | 121.6 | 20
14:49 | 121.5 | 20
14:50 | 121.3 | 20
14:51 | 121.1 | 20
14:52 | 120.3 | 19
14:53 | 119.6 | 19
14:54 | 119 | 18
14:55 | 118.4 | 18
14:56 | 117.5 | 17
14:57 | 116.8 | 16
14:58 | 116.1 | 15
14:59 | 115.3 | 15
15:00 | 114.4 | 14
15:01 | 113.6 | 13
15:02 | 113.1 | 13