## Hoja1
LECTURAS DE TEMPERATURA Y PRESION MCCAIN
HORA | TEMPERATURA (°C) | PRESIÓN (PSI) | VOLTAJE (mV) | Raprox (Ohm) | COMENTARIOS
ETAPA DE PRETRATAMIENTO |  |  |  |  | El temporizador T2, no se activo al finalizar el temporizador T1 de esterilización.
10:36 | 56.6 | 0 | 24.5 | 122.5 | La resistencia aproximada se halla midiendo el voltaje en la PT100 debido a que el control genera .2 miliamperios
10:37 | 62.2 | 0 | 24.9 | 124.5 | al sensor. Entonces por ley de Ohm R=V/I
10:38 | 66.8 | 0 | 25.3 | 126.5
10:39 | 70 | 0 | 25.5 | 127.5
10:40 | 73.8 | 0 | 25.8 | 129
10:41 | 77.4 | 0 | 26.1 | 130.5
10:42 | 80.4 | 0 | 26.4 | 132
10:43 | 84.2 | 0 | 26.6 | 133
10:44 | 88.7 | 3 | 27 | 135
10:45 | 92.4 | 4 | 27.3 | 136.5
10:46 | 96.7 | 6 | 27.6 | 138
10:47 | 100.7 | 8.5 | 27.9 | 139.5
10:48 | 102.8 | 10 | 28.1 | 140.5
10:49 | 106.1 | 12 | 28.3 | 141.5
10:50 | 108.7 | 14 | 28.5 | 142.5
10:51 | 111.7 | 16 | 28.8 | 144
10:52 | 114.1 | 18 | 29 | 145
10:53 | 116.7 | 20 | 29.2 | 146
10:54 | 117.8 | 21 | 29.2 | 146
10:55 | 119.2 | 22 | 29.3 | 146.5
10:56 | 119.8 | 22 | 29.4 | 147
10:57 | 120.7 | 23 | 29.5 | 147.5
10:58 | 121.1 | 23 | 29.5 | 147.5
10:59 | 121.2 | 23 | 29.5 | 147.5
11:00 | 121.3 | 23 | 29.5 | 147.5
11:01 | 121.3 | 23 | 29.5 | 147.5 |  | ESTERILIZACIÓN
11:02 | 121.3 | 23 | 29.5 | 147.5 |  | PROMEDIO DE TEMPERATURA
11:03 | 121.2 | 23 | 29.5 | 147.5 |  | 121.13
11:04 | 121.3 | 23 | 29.5 | 147.5 |  | PROMEDIO DE PRESIÓN
11:05 | 121 | 23 | 29.5 | 147.5 |  | 22.95
11:06 | 120.9 | 22.5 | 29.5 | 147.5
11:07 | 117 | 7 | 29.2 | 146

## Hoja2
LECTURAS DE TEMPERATURA Y PRESION MCCAIN |  |  | 16 de Julio de 2013
HORA | TEMPERATURA (°C) | PRESIÓN (PSI)
ETAPA DE PRETRATAMIENTO
13:32 | 91.6 | 4
13:33 | 93 | 5
13:34 | 96.4 | 6
13:35 | 100.5 | 8
13:36 | 105.1 | 11
13:37 | 108.4 | 13
13:38 | 110.5 | 15
13:39 | 112.4 | 16
13:40
13:41
13:42
13:43
13:43
13:44
13:45
13:46
13:47
13:48
13:49
13:50
13:51
13:52
ESTERILIZACIÓN
PROMEDIO DE TEMPERATURA
#DIV/0!
PROMEDIO DE PRESIÓN
#DIV/0!